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Описание стенда для генерации токов короткого замыкания

	Назначение:

	Предлагаемый стенд предназначен для генерации токов затухающей синусоидальной формы с заданной амплитудой первой полуволны для использования в качестве источника тока в системах калибровки, поверки и испытания трансформаторов, датчиков и преобразователей тока.

	


	Рис.1. Структурная схема стенда.
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	Рис.2. Внешний вид стенда.

	Принцип действия:

	Работа стенда (см. рис.1) основан на предварительном заряде конденсатора большой емкости от высоковольтного источника напряжения и последующего разряда этого конденсатора на катушку индуктивности, которая совместно с конденсатором образует колебательный контур. Элементы контура выбраны так, что при разряде возникают синусоидальные затухающие колебания частотой 50 Гц с амплитудой первой полуволны, достигающей единиц килоампер и коэффициентом затухания, определяемым добротностью колебательного контура. Магнитное поле, создаваемое катушкой индуктивности, пропорционально ее ампер-виткам, поэтому оно эквивалентно магнитному полю, протекающего по одиночной шине тока амплитудой в десятки-сотни килоампер.


	Характеристики стенда:

	· Диапазон регулировки амплитуды выходного тока, от  0 А  до  500 000 А
· Погрешность установки амплитуды тока: ±10 %;
· Питание стенда: 220В, 50Гц.


	Возможно изменение конфигураций согласно вашим требованиям.


	Контакты для связи:
Генеральный директор ООО «Оптические технологии»
Хричков Валентин Александрович
Тел. +7 (911) 849-49-82  
E-mail: info@opticaltech.ru
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