|  | ООО «Оптические технологии» Юр.адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, улица Седова, дом 47 литера А, помещение 10Н-6А Тел.: +7 (911) 849-49-82 E-mail: info@opticaltech.ru |
| --- | --- |

Описание стенда для генерации токов короткого замыкания

Назначение:

Предлагаемый стенд предназначен для генерации токов затухающей синусоидальной формы с заданной амплитудой первой полуволны для использования в качестве источника тока в системах калибровки, поверки и испытания трансформаторов, датчиков и преобразователей тока.

Рис.1. Структурная схема стенда.

Рис.2. Внешний вид стенда.

Принцип действия:

Работа стенда (см. рис.1) основан на предварительном заряде конденсатора большой емкости от высоковольтного источника напряжения и последующего разряда этого конденсатора на катушку индуктивности, которая совместно с конденсатором образует колебательный контур. Элементы контура выбраны так, что при разряде возникают синусоидальные затухающие колебания частотой 50 Гц с амплитудой первой полуволны, достигающей единиц килоампер и коэффициентом затухания, определяемым добротностью колебательного контура. Магнитное поле, создаваемое катушкой индуктивности, пропорционально ее ампер-виткам, поэтому оно эквивалентно магнитному полю, протекающего по одиночной шине тока амплитудой в десятки-сотни килоампер.

Характеристики стенда:

- Диапазон регулировки амплитуды выходного тока, от 0 А до 500 000 А - Погрешность установки амплитуды тока: ±10 %; - Питание стенда: 220В, 50Гц.

Возможно изменение конфигураций согласно вашим требованиям.

Контакты для связи: Генеральный директор ООО «Оптические технологии» Хричков Валентин Александрович Тел. +7 (911) 849-49-82 E-mail: info@opticaltech.ru